| FORMATO DE CONSULTAS Y/O ACLARACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura del proceso de selección |  |  | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01-2017-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  | ESPECTROFOTÓMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA DE PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE (IPC-OES) |  |  |  |  |
| N° | Formulación de Consultas y/o aclaraciones |  |  |  | Respuesta a consultas y/o aclaraciones |  |  |
|  | Numeral DDL | Pág. DDL | Consulta y/o Aclaración | Análisis respecto de la consulta y/o aclaración |  | El cambio en el Documento de Licitación (DDL) es: |  |
| 1 | 2.2.1.2 | 47 | ANTECEDENTES: Dice: Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o menor. SUSTENTO: Para dar mayor claridad a la especificación requerida, se está hablando de la óptica que forma el sistema, por lo que el término policromador no estaría bien empleado ya que hace mención solo a la parte del equipo que distribuye las longitudes de onda, por o cual el termino adecuado es espectrómetro, definición que estaría involucrando el total de la óptica. CONSULTA: Se solicita al comité evaluador que modifique esta especificación de la siguiente manera: Espectrómetro tipo Echelle con distancia focal efectiva de 383 mm o menor. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Espectrómetro o Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o de acuerdo al diseño del fabricante. |  |
| 2 | 2.2.1.5 | 47 | ANTECEDENTES Dice: Policromador con purga de Nitrógeno o Argón. Consumo: Gas de Plasma: Control de flujo de masa, 0-20 L/min Gas auxiliar: Control de flujo de masa, 0-2 L/min Gas de Nebulizador: Control de flujo de masa, 0-1,5 L/min SUSTENTO: Las especificaciones del consumo de gases de purga que se dan en cada parte del equipo están relacionada con cada fabricante y se debe tener en cuenta que en el mercado se cuenta con mejores tecnologías que disminuyen el consumo de gases sin afectar la eficiencia del equipo, siendo un equipo de bajo costo y rendimiento superior. Adicionalmente la especificación solicitada corresponde a un modelo específico que representa una marca en el mercado, como se ve en la imagen. También se adjunta a la documentación el catalogo donde se observa que la especificación es solo de esta marca. CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría ampliar esta especificación de la siguiente manera: Policromador con purga de Nitrógeno o Argón. Consumo: Gas de Plasma: Control de flujo de masa, 0-20 L/min o mayor rango. Gas auxiliar: Control de flujo de masa, 0-2 L/min. Gas de Nebulizador: Control de flujo de masa, 0-2,0 L/min o mayor rango. Permitiendo así una mayor participación de postores. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Policromador con purga de Nitrógeno o Argón. Consumo: Gas de Plasma: Control de flujo de masa, 0-20 L/min Gas auxiliar: Control de flujo de masa, 0-2 L/min Gas de Nebulizador: Control de flujo de masa, 0-1,5 L/min O de acuerdo al diseño del fabricante. |  |
| 3 | 2.2.1.6 | 47 | ANTECEDENTES Dice: Rango de Longitud de Onda, 166 a 847 nm SUSTENTO: El rango de longitud de onda de los equipos de ICP OES debe cubrir todas las líneas de interés analítico para la determinación de los elementos de interés. Basado en esto, los elementos de interés van desde el Azufre (180.67) hasta el Rubidio (780.02), por lo que las longitudes de onda por encima de 782nm no tienen ninguna utilidad analítica. Adicionalmente esta especificación es de una marca en particular y no permite la participación de variedad de postores aunque cuenten con tecnología similar y/o superior. CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría ampliar esta especificación de la siguiente manera: Rango de Longitud de Onda, 163 a 782 nm o rangos más amplios. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Rango de Longitud de Onda, que pueden estar comprendidos entre las longitudes de onda de 160nm a 850 nm |  |
| 4 | 2.2.1.8 | 47 | ANTECEDENTES Dice: Resolución Óptica de 7 pm a 200 nm SUSTENTO: El ancho de banda es una especificación importante ya que indica la capacidad del equipo para diferenciar lecturas entre una longitud de onda y otra, permitiendo así contar con señales definidas al realizar los análisis, por este motivo entre menor sea el valor la resolución del equipo será mayor. Adicionalmente se de tener en cuenta que la mayoría de marcas toma esta medida con la unidad de nm y no con pm, esta medida corresponde específicamente a una marca. CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría ampliar esta especificación de la siguiente manera para permitir mayor participación de postores: Resolución Óptica de 0.006 nm a 200 nm o valores menores. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Resolución Óptica de ≤7 pm a 200 nm O valores menores. |  |
| 5 | 2.2.2.2 | 48 | ANTECEDENTES Dice: Bomba Peristáltica de 4 canales y 12 rodillos de gran precisión, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones de mangueras de bomba peristáltica para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos. SUSTENTO: El número de canales y rodillos que forman la bomba peristáltica es dependiendo de cada fabricante, siendo el parámetro más importante en este caso el flujo que puede proveer al sistema y que esta sea estable. Adicionalmente la especificación indicada corresponde a una marca en particular, como se muestra en la imagen inferior. CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría modificar esta especificación ya que son características propias del fabricante, de la siguiente manera para permitir mayor participación de postores: Debe contar con Bomba que cuente con 4 canales y 12 rodillos de gran precisión o según el diseño del fabricante, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm o que permita flujos de 0.2 mL/min a 7 mL/min o rangos más amplios, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Bomba Peristáltica de 4 canales o más canales y 12 rodillos de gran precisión o de acuerdo al diseño del fabricante, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm o de acuerdo al diseño del fabricante, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones de mangueras de bomba peristáltica para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos |  |
| 6 | 2.2.2.14 | 48 | ANTECEDENTES Dice: Nebulizador Mira Mist Burgener SUSTENTO: Existen en el mercado multiples tipos de nebulizadores que se acondicionan para trabajar diferentes aplicaciones, el nebulizador Mira Mist que se solicita corresponde específicamente a la marca Burgener, pero en el mercado se cuenta con una amplia gama de ofertas de estos dispositivos con iguales o mejores características, indicando la marca del nebulizador de interés estarían limitando las ofertas a recibir, pudiendo estar en el mercado sistemas de mejor tecnología. CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría modificar esta especificación ya que son características propias del fabricante, de la siguiente manera para permitir mayor participación de postores: Nebulizador tipo Mira Mist | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Nebulizador tipo Mira Mist |  |
| 7 | 2.2.7.1 | 49 | ANTECEDENTES Dice: Detector CID (Dispositivo de inyección de carga) de estado sólido de gran desempeño. SUSTENTO: El nombre mencionado del detector es el que recibe por un representante en específico, aunque cumplan con las mismas funciones y trabajen bajo iguales parámetros cada fabricante da un nombre a su sistema de detección haciéndolo así característico de la marca. CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría modificar esta especificación ya que son características propias del fabricante, de la siguiente manera para permitir mayor participación de postores: Detector de estado sólido de alto rendimiento, que permita cubrir todo el rango de longitudes de onda permitiendo análisis UV-Vis simultaneo. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Detector: De acuerdo a cada fabricante. |  |
| 8 | 3.8 | 51 | ANTECEDENTES Dice: Muestreador Automático, que incluya como mínimo 02 bandejas de 60 (12 x 5) posiciones CONSULTA: Se consulta al comité evaluados si podría modificar esta especificación ya que son características propias del fabricante, de la siguiente manera para permitir mayor participación de postores: Muestreador Automático, que incluya como mínimo 02 bandejas de 60 (12 x 5) posiciones o mayor capacidad. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Muestreador Automático, que incluya como mínimo 120 posiciones (Divididas en dos o más bandeja) o mayor capacidad. . |  |
| 1 | Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 2.Criterios de Evaluación 2.Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) (b)Experiencia y Capacidad Técnica: | 27 | Dice: En la pág. 27 de las bases del presente proceso se indica lo siguiente: (b) Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado tres (3) bienes similares en los últimos seis (6) años al lote al que se presenta. Deberá presentar: 1. Listado de venta indicando: i) Nombre del Cliente, ii) Nombre del Contacto, iii) Teléfono, iv) Bienes vendidos y monto y v) Fecha de venta. 2. Contrato de suministro de bienes, órdenes de compra o facturas canceladas. 3. Tres cartas de conformidad de clientes con equipos de laboratorio instalados por el postor que certifiquen la calidad y prontitud del servicio técnico recibido. Las cartas serán para cada lote. Sustento: La experiencia y la verificación de una base instalada comprobada son la mejor garantía para evidenciar el servicio post venta, ante esto es importante que la entidad considere que los “bienes similares” solo deba considerarse equipos de ICP OES e ICP MS. Con ello se garantiza que efectivamente la experiencia sea específicamente en equipos o bienes similares al requerido en la presente licitación. Para una mejor verificación por parte de la entidad, esta experiencia comprobada debería ser considerada solo a nivel nacional y mejor si el número de equipos suministrados es mayor a 3. Aclaración: Ante lo expuesto se pide a la entidad considerar la siguiente modificación respecto a este punto de las bases: (b) Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado más de tres (3) bienes similares en los últimos seis (6) años al lote al que se presenta. Deberá presentar: 1. Listado de venta indicando: i) Nombre del Cliente, ii) Nombre del Contacto, iii) Teléfono, iv) Bienes vendidos y monto y v) Fecha de venta. 2. Contrato de suministro de bienes, órdenes de compra o facturas canceladas. 3. Tres cartas de conformidad de clientes con equipos de laboratorio instalados por el postor que certifiquen la calidad y prontitud del servicio técnico recibido. Las cartas serán para cada lote Se consideran “bienes similares” solo a equipos ICP OES, ICP MS Se considerará como experiencia y capacidad técnica demostrada equipos instalados a nivel nacional. | Se procede a especificar a qué se refiere el término “ bienes similares” :AAS, ICP-OES e ICP-MS. |  | 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) (b) Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado tres (3) bienes similares (AAS, ICP-OES e ICP-MS), en los últimos seis (6) años al lote al que se presenta. Deberá presentar: 1. Listado de venta indicando: i) Nombre del Cliente, ii) Nombre del Contacto, iii) Teléfono, iv) Bienes vendidos y monto y v) Fecha de venta. 2. Contrato de suministro de bienes, órdenes de compra o facturas canceladas. 3. Tres cartas de conformidad de clientes con equipos de laboratorio instalados por el postor que certifiquen la calidad y prontitud del servicio técnico recibido. Las cartas serán para cada lote. |  |
| 1 | CAP.III EETT | 47 | Solicitan : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.2.1 OPTICA 2.2.1.2 Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o menor Los diferentes proveedores caracterizan a sus equipos de acuerdo a los requerimientos de las diferentes normas técnicas, por ello, algunas son consideradas equivalentes. Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.1.2 Policromador Tipo Echelle, con número de líneas de rendija = 79 líneas/mm, dispersión reciproca: 0.21 nm/mm a 200 nm | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Espectrómetro o Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o de acuerdo al diseño del fabricante. |  |
| 2 | CAP.III EETT | 47 | Solicitan : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.2.1 OPTICA 2.2.1.6 Rango de Longitud de Onda, 166 a 847 nm Este rango, si bien cubre los requerimientos del análisis ICP-OES, no permite que otros postores puedan participar. Un rango de 167 a 800 nm es más que suficiente para poder realizar estos análisis Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.1.6 Rango de Longitud de Onda, 167 a 800 nm | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Rango de Longitud de Onda, que pueden estar comprendidos entre las longitudes de onda de 160nm a 850 nm |  |
| 3 | CAP.III EETT | 48 | Solicitan : 2.2.2.2 Bomba Peristáltica de 4 canales y 12 rodillos de gran precisión, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm, (…) Este rango pertenece a una marca en particular, lo cual no permite que otros postores puedan participar. Un rango de 2 a 100 es más que suficiente para poder realizar estos análisis Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.2.2 Bomba Peristáltica de 4 canales y 12 rodillos de gran precisión, con velocidad ajustable de 2 a 100 rpm, (…) | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Bomba Peristáltica de 4 canales o más canales y 12 rodillos de gran precisión o de acuerdo al diseño del fabricante, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm o de acuerdo al diseño del fabricante, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones de mangueras de bomba peristáltica para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos |  |
| 4 | CAP.III EETT | 48 | Solicitan : 2.2.2.3 Sistema auto-muestrador que permita trabajar con 2 bandejas de muestra de 60 como mínimo. No se tiene claro si se refier a 60 muestras por bandeja o dos bandejas que en conjunto completen 60 muestras. Se solicita cordialmente al comité aclarar esta característica técnica. | Se procede a aclarar la especificación técnica. |  | Muestreador Automático, que incluya como mínimo 120 posiciones (Divididas en dos o más bandeja) o mayor capacidad. |  |
| 5 | CAP.III EETT | 48 | Solicitan : 2.2.3.3 Sensor de Drenaje, para el flujo del drenaje, que permita detener la bomba peristáltica en caso de obstrucción de nebulizador o de apertura de tuberías (fugas) Las diferentes marcas tienen su propia forma de contrarrestar este problema de obstrucción, por lo que esta especificación no podría ser cumplida por las diferentes marcas. Nuestra marca representada tiene la capacidad de realizar un proceso de vacío sin necesidad de usar un gas de purga, a su vez, usa un método para evitar la obstrucción del nebulizador y sus tuberías. Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.2.3 Sistema de vacío que asegura la purga del sistema. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Sensor de Drenaje, para el flujo del drenaje, que permita detener la bomba peristáltica en caso de obstrucción de nebulizador o de apertura de tuberías (fugas) u otro sistema que permita contrarrestar este problema de obstrucción |  |
| 6 | CAP.III EETT | 49 | Solicitan : 2.2.7.1 Detector CID (Dispositivo de inyección de carga) de estado sólido de gran desempeño El CID requiere especificar longitudes de onda (píxeles) antes de las mediciones cuantitativas debido a las características del sistema fotométrico. No todos los píxeles están cargados. En consecuencia, no permite la selección de elementos o longitudes de onda una vez finalizadas las mediciones. En cambio nuestra representada cuenta con el detector CCD, que tiene mejor performance y sensibilidad. Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.7.1 Detector CCD | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Detector: De acuerdo a cada fabricante. |  |
| 7 | CAP.III EETT | 49 | Solicitan : 2.2.7.2 Detector con sistema antiblooming para cada píxel, inmunidad al efecto Blooming, que no permita saturación, que realice las mediciones de señales débiles del analito que se encuentran en matrices concentradas Esta característica pertenece a una marca en particular. Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.7.2 Detector con sistema antiblooming para cada píxel, inmunidad al efecto Blooming, que no permita saturación, que realice las mediciones de señales débiles del analito que se encuentran en matrices concentradas o de acuerdo al fabricante. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | 2.2.7.2 Detector con sistema antiblooming para cada píxel, inmunidad al efecto Blooming, que no permita saturación, que realice las mediciones de señales débiles del analito que se encuentran en matrices concentradas o de acuerdo al fabricante |  |
| 8 | CAP.III EETT | 49 | Solicitan : 2.2.8.5 Interface gráfica para la ubicación de muestras en el Muestreador Esta característica pertenece a una marca en particular. Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 2.2.8.5 Interface gráfica para la ubicación de muestras en el Muestreador o de acuerdo al fabricante. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | 2.2.8.5 Sistema para la ubicación de muestras en el Muestreador automático de acuerdo al fabricante |  |
| 9 | CAP.III EETT | 52 | Solicitan : 8.1. 30 días calendario, después de la firma del contrato. Nuestra representada fabrica Espectrofotómetros a pedido, y de esa manera ofrecen al cliente equipos nuevos con las últimas actualizaciones de acuerdo al mercado, es por ello que, debido a la complejidad de estos, los días de importación son de mayor a 30 días. Para permitir la mayor participación de postores, que también ofrecen instrumentos de reconocida trayectoria, se solicita tenga a bien el comité especial, si podrían aceptar las siguientes especificaciones técnicas: 8.1. 60 a 90 días calendario, después de la firma del contrato. Que sea año de fabricación 2017 mínimo. | Se procede a ampliar el plazo de entrega del equipo ICP-OES |  | 8.1. 60 días calendario, después de la firma del contrato. |  |
| 10 | PARTE I SECCION III REQ, PARA CALIFICACION | 27 | Solicitan: Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado: tres (3) bienes similares en los últimos seis (6) años al lote al que se presenta. Deberá presentar: Tendrá a bien el comité aceptar como experiencia el haber fabricado o comercializado: tres (3) bienes similares (Espectrofotómetros en general) en los últimos seis (6) años al lote al que se presenta. | Se procede a especificar a qué se refiere el término “ bienes similares” :AAS, ICP-OES e ICP-MS. |  | 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) (b) Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia al haber fabricado o comercializado tres (3) bienes similares (AAS, ICP-OES e ICP-MS), en los últimos seis (6) años al lote al que se presenta. Deberá presentar: 1. Listado de venta indicando: i) Nombre del Cliente, ii) Nombre del Contacto, iii) Teléfono, iv) Bienes vendidos y monto y v) Fecha de venta. 2. Contrato de suministro de bienes, órdenes de compra o facturas canceladas. 3. Tres cartas de conformidad de clientes con equipos de laboratorio instalados por el postor que certifiquen la calidad y prontitud del servicio técnico recibido. Las cartas serán para cada lote. |  |
| 1 | PARTE I SECCION VII | 43 | Dice: PARTE II. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS SECCION VII. LISTA DE REQUISITOS Lista de Bienes y Plan de Entrega Fecha Límite de Entrega 30 días calendarios a partir del día siguiente de suscrito el contrato Sustento: Para garantizar la vigencia tecnológica y cumplir con los protocolos de fabricación del ICP OES (Espectrómetro de Emisión Óptica por Plasma acoplado inductivamente), los fabricantes de instrumentos analíticos (ICP OES) tienen tiempos de entrega mínimo de 45 días, pues incluyen tiempos de fabricación, calibración, calificación QA/QC y verificación operacional en las instalaciones del fabricante. A estos tiempos mencionados, se debe añadir los tiempos de importación, aduanas y entrega en destino convenido con el cliente. De acuerdo a esto, no es posible ofertar un ICP OES con un tiempo de entrega igual o menor a 30 días calendarios que garantice el cumplimiento de vigencia tecnológica y protocolos de fabricación establecidos por el fabricante. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar un tiempo de entrega máximo de 50 días para del Espectrómetro de Emisión Óptica por Plasma acoplado (ICP OES).. | Se procede a ampliar el plazo de entrega del equipo ICP-OES |  | 8.1. 60 días calendario, después de la firma del contrato. |  |
| 2 | PARTE II SECCION VII | 47 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.1; ÓPTICA. 2.2.1.2; Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o menor. SUSTENTO: El policromador es un dispositivo óptico que tiene la capacidad de separar las longitudes de onda de interés del espectro de emisión, El policromador tipo Echelle cumple esta función; sin embargo, el diseño óptico, propio de cada fabricante, define su distancia focal, este parámetro es optimizado por cada diseño óptico, y por ende, es diferente en cada fabricante. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación: Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o de acuerdo al diseño del fabricante. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Espectrómetro o Policromador Tipo Echelle, con distancia focal efectiva de 383 mm o de acuerdo al diseño del fabricante. |  |
| 3 | PARTE II SECCION VII | 47 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.1; ÓPTICA. 2.2.1.5; Policromador con purga de nitrógeno o Argón. Consumo: Gas de plasma: Control de flujo de masa, 0-20L/min. SUSTENTO: Para formar el plasma, se utiliza el gas argón, este gas es suministrado en tres líneas diferentes, denominados gas nebulizador, gas auxiliar y gas plasma. El gas plasma se utiliza para lograr una separación entre el plasma y las paredes de cuarzo de la antorcha, evitando así que ésta se funda. Un flujo de argón cercano a 0 L/min, no permitiría esta separación (asilamiento) del plasma con las paredes de la antorcha. De acuerdo a esto, para evitar que la temperatura del plasma (> 8,000 °C) funda la antorcha el flujo de gas plasma supera los 8L/min, dependiendo del diseño del fabricante, este flujo de gas usualmente supera los 10 L/min, esto asegura un flujo de argón de alta velocidad que permite “aislar” el plasma de las paredes de la antorcha. Bajo esta consideración, en el mercado hay fabricantes de ICP OES que presentan rangos de gas plasma optimizados en el rango de 8-20 L/min. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, para permitir la mayor participación de proveedores de ICP OES: | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Policromador con purga de Nitrógeno o Argón. Consumo: Gas de Plasma: Control de flujo de masa, 0-20 L/min Gas auxiliar: Control de flujo de masa, 0-2 L/min Gas de Nebulizador: Control de flujo de masa, 0-1,5 L/min O de acuerdo al diseño del fabricante |  |
| 4 | PARTE II SECCION VII | 47 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.1; ÓPTICA. 2.2.1.6; Rango de longitud de onda, 166 a 847 nm. SUSTENTO: La técnica de ICP OES, utiliza las longitudes de onda de emisión (atómica y/o iónica) para la cuantificación de metales, para ello utiliza las longitudes de onda más importantes ubicados en el rango UV y VISIBLE del espectro electromagnético. Po otro lado, los métodos normalizados APHA, ASTM, EPA, entre otros, especifican en sus métodos las longitudes de onda recomendadas, estas longitudes se encuentran dentro del rango de 180-770nm. Por ejemplo, el método normalizado EPA 200.7 “DETERMINATION OF METALS AND TRACE ELEMENTS IN WATER AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY” , permite analizar 31 elementos, de estos elementos, el Arsénico es el que presenta la menor longitud de onda (193.759 nm) y el Potasio es el que presenta la mayor longitud de onda (766.491). De acuerdo a esto, los fabricantes de ICP OES optimizan sus sistemas ópticos con las mejores longitudes de onda de los elementos analizados por ICP OES, cumpliendo con los métodos normalizados aceptados internacionalmente. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, aceptar propuestas de Espectrómetro de Emisión Óptica por Plasma acoplado (ICP OES) con rango de longitud de onda optimizado de 167 -785 nm. Este rango de longitud de onda optimizado, cumple con los métodos normalizados, incluyendo la norma EPA 200.7 para el análisis de metales por ICP OES. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Rango de Longitud de Onda, que pueden estar comprendidos entre las longitudes de onda de 160nm a 850 nm |  |
| 5 | PARTE II SECCION VII | 48 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.2; INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS. 2.2.2.2; Bomba Peristáltica de 4 canales y 12 rodillos de gran precisión, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones de mangueras de bomba peristáltica para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos.. SUSTENTO: El sistema de introducción de muestra de los sistemas ICP OES, debe permitir el ingreso de muestras, estándar interno, reactivos (hidruros) y/o salida del drenaje. Sin embargo la especificación de: número de rodillos de la bomba o tamaño del rodillo de bomba o velocidad de bomba (rpm) es propio de cada fabricante, estos pueden variar de acuerdo a cada diseño, y están influenciados incluso por el tamaño de la antorcha utilizada, flujos de argón para formar el plasma, entre otras condiciones del fabricante. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, para permitir la mayor participación de proveedores de ICP OES: Bomba Peristáltica de 4 canales o 5 canales y 12 rodillos de gran precisión o de acuerdo al diseño del fabricante, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm o de acuerdo al diseño del fabricante, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones de mangueras de bomba peristáltica para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Bomba Peristáltica de 4 canales o más canales y 12 rodillos de gran precisión o de acuerdo al diseño del fabricante, con velocidad ajustable de 0 a 125 rpm o de acuerdo al diseño del fabricante, controlada por PC, que permita el ingreso en línea de reactivos químicos, de muestra, drenaje y otros como estándar en línea o generación de hidruros. Con opciones de mangueras de bomba peristáltica para muestras acuosas y muestras que contienen solventes orgánicos. |  |
| 6 | PARTE II SECCIÓN VII | 48 | Dice: Especificaciones Técnicas Que incluya como mínimo. 2.2.2.10; Tubo central de 2 mm. SUSTENTO: Una antorcha está compuesto por tres tubos concéntricos y su diseño está condicionada al tipo de vista del ICP OES, flujo de gases, tipo de bobina de inducción, tipo de matrices a analizar, entre otros. Por otro lado, el diseño de la antorcha define el diámetro del tubo central de la antorcha, pudiendo ser 2 mm, 1.8mm, 2.4 mm, u otros diámetros. Por tanto los tubos centrales de las antorchas varían de acuerdo al diseño de cada fabricante y la aplicación que se desea desarrollar con el ICP OES. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, para permitir la mayor participación de proveedores de ICP OES: 2.2.2.10; Tubo central de 2 mm o de acuerdo al diseño del fabricante. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | 2.2.2.10 Tubo central de 2 mm o de acuerdo al diseño del fabricante |  |
| 7 | PARTE II SECCIÓN VII | 48 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.3; PLASMA. 2.2.3.3; Sensor de Drenaje, para el flujo del drenaje, que permita detener la bomba peristáltica en caso de obstrucción de nebulizador o de apertura de tuberías (fugas). SUSTENTO: Esta especificación es de propia de un fabricante. Cada fabricante incluye diferentes sistema de monitoreo para realizar análisis desatendidos, apagar el plasma y/o bomba peristáltica Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, para permitir la mayor participación de proveedores de ICP OES: 2.2.3.3; Sensor de Drenaje, para el flujo del drenaje, que permita detener la bomba peristáltica en caso de obstrucción de nebulizador o de apertura de tuberías (fugas) o de acuerdo al diseño del fabricante.. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Sensor de Drenaje, para el flujo del drenaje, que permita detener la bomba peristáltica en caso de obstrucción de nebulizador o de apertura de tuberías (fugas) u otro sistema que permita contrarrestar este problema de obstrucción |  |
| 8 | PARTE II SECCIÓN VII | 49 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.6; CONTROL DE GAS Y PURGA. 2.2.6.1; Purga del sistema óptico realizado con Argón o Nitrógeno. Consumo máximo: 1 L/min Plasma apagado 2 L/min Plasma encendido. SUSTENTO: En el mercado existen ICP OES con diseño propios que permiten purgar el tanque óptico con menores flujos de gas de purga, y dependiendo de la aplicación y máxima sensibilidad estos flujos pueden ser variables para un máximo desempeño del ICP OES. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, para permitir la mayor participación de proveedores de ICP OES: 2.2.6; CONTROL DE GAS Y PURGA. 2.2.6.1; Purga del sistema óptico realizado con Argón o Nitrógeno. Consumo máximo: 1 L/min Plasma apagado ó 0.7L/min plasma apagado (argón) 2 L/min Plasma encendido ó 0.7L/min plasma encendido (argón) y opcional 3.7 L/min. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | 2.2.6.1 Purga del sistema óptico realizado con Argón o Nitrógeno. Consumo máximo: ≤1 L/min Plasma apagado ≤2 L/min Plasma encendido |  |
| 9 | PARTE II SECCION VII | 49 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.7; DETECTOR. 2.2.7.1; Detector CID (Dispositivo de inyección de carga) de estado sólido de gran desempeño. SUSTENTO: El detector ampliamente usado en ICP OES, es un detector de estado sólido, dentro de este grupo de detectores encontramos al detector con denominación CID, CCD y SCD. La denominación detector CID restringe involuntariamente la participación de otros fabricantes que también utilizan un detector de estado sólido de alto desempeño, pero con denominación CCD (dispositivo de carga acoplada) cuyo funcionamiento optimizado permite cubrir todo el rango continuo de longitud de onda, alta velocidad y protección antiblooming en cada pixel, estas son características de un detector de estado sólido. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, para permitir la mayor participación de proveedores de ICP OES: 2.2.7.1; Detector CID (Dispositivo de inyección de carga) de estado sólido de gran desempeño o detector CCD (Dispositivo de carga acoplada) de estado sólido de gran desempeño. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | Detector: De acuerdo a cada fabricante. |  |
| 10 | PARTE II SECCION VII | 49 | Dice: Especificaciones Técnicas 2.2.8.8; Los modos analíticos del software incluye: Determinación cualitativa de los elementos presentes en la muestra, permitiendo ver la intensidad de las líneas. Con capacidad de almacenar las fotos digitales de los espectros.. SUSTENTO: La especificación: Con capacidad de almacenar las fotos digitales de los espectros, restringe involuntariamente la participación de otros fabricantes de ICP OES, esta es una característica propia de un fabricante. En el mercado existen ICP OES que tienen la capacidad de realizar análisis cuantitativo, cualitativo (de identificación) y semi-cuantitativo, sin embargo los análisis de identificación y semi-cuantitativos son propios de cada fabricante y pueden o no tomar una foto digital o realizar un “Scaneo” total de intensidades correspondientes a las longitudes de onda de los elementos presentes en la muestra. Estos datos obtenidos (Scaneo) son utilizados para los análisis cualitativos y semicuantitativos. Por tanto: 2.2.8.8; Los modos analíticos del software incluya: - Determinación cualitativa de los elementos presentes en la muestra, permitiendo ver la intensidad de las líneas. Con capacidad de almacenar las fotos digitales de los espectros o de acuerdo al diseño del fabricante.. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | 2.2.8.8 Los modos analíticos del software incluya: Determinación cualitativa de los elementos presentes en la muestra, permitiendo ver la intensidad de las líneas. Con capacidad de almacenar las fotos digitales de los espectros o de acuerdo al diseño del fabricante. |  |
| 11 | PARTE II SECCION VII | 49 | Dice: Especificaciones Técnicas 3; Accesorios. 3.1; Set de estándares en medio ácido, mínimo 11 elementos. Por tanto: Se solicita al comité evaluador, especificar los nombres los elementos requeridos. | Se procede a especificar los elementos que son requisito(03) y 08 sugeridos Volumen: 0,5L |  | 3.1 Set de estándares en medio ácido, mínimo 11 elementos(mono elementales) Requisito(03): Indio, Itrio, Escandio, Sugerido(08): Plomo, Mercurio, Arsénico, Cromo, Cadmio, Boro, Litio, Manganeso. |  |
| 12 | PARTE II SECCION VII | 49 | Dice: Especificaciones Técnicas 9; Requerimientos de Energía Eléctrica. 9.1; 01 UPS (UPS): Potencia 10 KVA, 220V / 60Hz UPS true on line de 10 KVA Potencia: 10 KVA Tensión in/out: 220 VAC Autonomía mínima: 4 min media carga, 11 min plena carga. 9.2; Transformador de aislamiento de 10 KVA mínimo Potencia: 10 KVA mínimo Tensión Entrada/Salida: 220 VAC /60Hz. SUSTENTO: De acuerdo al diseño y consumo del ICP OES, cada fabricante recomienda una potencia adecuada del equipo de protección eléctrica (UPS + Transformador de aislamiento) Por tanto: Para cumplir con este requerimiento se solicita al comité evaluador, considerar la siguiente especificación, 9.1; 01 UPS (UPS): Potencia 10 KVA, 220V / 60Hz o de acuerdo al diseño del fabricante UPS true on line de 10 KVA Potencia: 10 KVA Tensión in/out: 220 VAC Autonomía mínima: 4 min media carga, 11 min plena carga. 9.2; Transformador de aislamiento de 10 KVA mínimo o de acuerdo al diseño del fabricante Potencia: 10 KVA mínimo Tensión Entrada/Salida: 220 VAC /60Hz. | Se procede a ampliar la especificación técnica. |  | 9.1 01 UPS (UPS): Potencia 10 KVA, 220V / 60Hz o de acuerdo al diseño del fabricante UPS true on line de 10 KVA Potencia: 10 KVA Tensión in/out: 220 VAC Autonomía mínima: 4 min media carga, 11 min plena carga. 9.2 Transformador de aislamiento de 10 KVA mínimo o de acuerdo al diseño del fabricante Potencia: 10 KVA mínimo Tensión Entrada/Salida: 220 VAC /60Hz |  |

*DDL=Documentos de Licitación